구매규격서

Ⅰ. 구매품목

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래에 제시한 모델(또는 제품)의 동등 이상이어야 함.

캠퍼스	연번	품 목	수 량	비 고
천안 캠퍼스	1	국문명 : 완전밀폐형 시약 영문명 : Enclosed reagent cabinet (700×600×1,800)	2ea	세부규격은 ‘품목별 구매규격서’ 참조
	2	국문명 : 완전밀폐형 시약장 영문명 : Enclosed reagent cabinet (1,400×600×1,800)	1ea
	3	국문명 : 인화성캐비닛 정화모듈 영문명 : Purification module for Flammable Safety Cabinet	5ea
	4	국문명 : 인화물질 안전 캐비닛 영문명 : Flammable Safety Cabinet (정화모듈 포함)	2ea
	소계		10

Ⅱ. 품목별 구매규격서

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래에 제시한 모델(또는 제품)의 동등 이상이어야 함.

Item

No

품명 및 규격

수량

단위

1

국문명 : 완전밀폐형 시약장

영문명 : Enclosed reagent cabinet

가. 특징

1. 시약에서 발생되는 기체상 유해물질(VOCs 등의 유해가스와 악취물질)을 제거하여 시약을 안전하게 보관이 가능해야 한다.

2. 시약수납부 내의 공기가 흡입팬에 의해 시약수납부의 상부로 흡입된 공기가, 격판에 의해 분리된 닥트형 관로를 거쳐 시약수납부로 다시 유입되어 순환하는 완전밀폐 자체순환형 구조여야 한다. (외부 공기 유입 및 내부공기 유출 없음)

3. 시약수납부 위쪽에 KASSIA모듈(반영구적 유해가스제거장치) 및 필터가 장착되어 시약보관함에서 발생된 유해가스 및 악취를 제거해야한다.

4. 시약 보관함 내에 다수의 슬라이드형 선반(높낮이 조절가능)이 장착되어 시약보관이 편리하여야 하며 시약의 전도방지를 위한 안전장치가 있어야 한다.

- 선반(5단) 및 슬라이드레일 재질 : ALL PP(완전부식방지)

- 높이 조절은 원터치 방식으로 별도의 공구가 필요없어야 함

- 슬라이드는 최대로 앞으로 당길 경우 앞으로 빠지지 않도록 안전장치가 있어야 함

나. 구성

구성	세부 구성	수량	비고
본체	ea	1
유해가스제거모듈(이온클러스터)	ea	1
선반	ea	5
오토캐스터	ea	4

다. 규격

1. 크기 (W× D × H)

- 외부크기 : 700 × 600 × 1,800 (mm) (±5%)

2. 공기순환속도  : 0.5 m/sec 이상

3. 선반 : 5단 슬라이드 타입 (높이 조절 가능)

4. 시약장 재질

- 외부재질 : 냉연강판 / 1.2 mm

(산·알칼리 성분에 내화학성을 갖는 도료 분체도장)

- 내부재질 : 냉연강판 / 1.2 mm

(산·알칼리 성분에 내화학성을 갖는 도료 분체도장)

5. 오토캐스터 : 바퀴이동이 편리하고 수평 및 높낮이 조절, 잠금기능이 있는 바퀴 장착

6. 최대소음 : 55 dB 이하

7. 전면투시장은 내열성과 내충격성이 강한 강화유리

8. 전자식 잠금장치

- 셀렉터키 방식으로 전자석을 작동시키는 잠금장치

9. 고효율 저소음팬 설치(팬 과열방지시스템 내장)

10. 제어시스템

가) 마이크로컨트롤러 제어방식

나) 터치스위치로 시스템 가동 및 정지

다) 도어 개폐에 따라 순환 팬 저속 및 고속 자동운전

라) 전원 공급 상태, 저속, 고속 상태를 고휘도 LED를 이용하여 상태표시

마) 메모리기능으로 정전 후 복전 시 자동으로 가동

11. 유해가스제거효율(공인기관 시험성적) : 95% 이상

라. 기타 조건

1. 보증기간 : 1년 보장 및 하자보증보험증권 제출

2. 엔지니어가 직접 설치 및 장비 운용 교육 진행

마. 참고장비

- 제조사 : 지오필테크

- 모  델 : ZEO-SN142DC

2

EA

Item

No

품명 및 규격

수량

단위

2

국문명 : 완전밀폐형 시약장

영문명 : Enclosed reagent cabinet

가. 특징

1. 시약에서 발생되는 기체상 유해물질(VOCs 등의 유해가스와 악취물질)을 제거하여 시약을 안전하게 보관이 가능해야 한다.

2. 시약수납부 내의 공기가 흡입팬에 의해 시약수납부의 상부로 흡입된 공기가, 격판에 의해 분리된 닥트형 관로를 거쳐 시약수납부로 다시 유입되어 순환하는 완전밀폐 자체순환형 구조여야 한다. (외부 공기 유입 및 내부공기 유출 없음)

3. 시약수납부 위쪽에 KASSIA모듈(반영구적 유해가스제거장치) 및 필터가 장착되어 시약보관함에서 발생된 유해가스 및 악취를 제거해야한다.

4. 시약 보관함 내에 다수의 슬라이드형 선반(높낮이 조절가능)이 장착되어 시약보관이 편리하여야 하며 시약의 전도방지를 위한 안전장치가 있어야 한다.

- 선반(10단) 및 슬라이드레일 재질 : ALL PP(완전부식방지)

- 높이 조절은 원터치 방식으로 별도의 공구가 필요없어야 함

- 슬라이드는 최대로 앞으로 당길 경우 앞으로 빠지지 않도록 안전장치가 있어야 함

나. 구성

구성	세부 구성	수량	비고
본체	ea	1
유해가스제거모듈(이온클러스터)	ea	1
선반	ea	10
오토캐스터	ea	6

다. 규격

1. 크기 (W× D × H)

- 외부크기 : 1,400 × 600 × 1,800 (mm) (±5%)

2. 공기순환속도  : 0.5 m/sec 이상

3. 선반 : 10단 슬라이드 타입 (높이 조절 가능)

4. 시약장 재질

- 외부재질 : 냉연강판 / 1.2 mm

(산·알칼리 성분에 내화학성을 갖는 도료 분체도장)

- 내부재질 : 냉연강판 / 1.2 mm

(산·알칼리 성분에 내화학성을 갖는 도료 분체도장)

5. 오토캐스터 : 바퀴이동이 편리하고 수평 및 높낮이 조절, 잠금기능이 있는 바퀴 장착

6. 최대소음 : 55 dB 이하

7. 전면투시장은 내열성과 내충격성이 강한 강화유리

8. 전자식 잠금장치

- 셀렉터키 방식으로 전자석을 작동시키는 잠금장치

9. 고효율 저소음팬 설치(팬 과열방지시스템 내장)

10. 제어시스템

가) 마이크로컨트롤러 제어방식

나) 터치스위치로 시스템 가동 및 정지

다) 도어 개폐에 따라 순환 팬 저속 및 고속 자동운전

라) 전원 공급 상태, 저속, 고속 상태를 고휘도 LED를 이용하여 상태표시

마) 메모리기능으로 정전 후 복전 시 자동으로 가동

11. 유해가스제거효율(공인기관 시험성적) : 95% 이상

라. 기타 조건

1. 보증기간 : 1년 보장 및 하자보증보험증권 제출

2. 엔지니어가 직접 설치 및 장비 운용 교육 진행

마. 참고장비

- 제조사 : 지오필테크

- 모  델 : ZEO-SN143DC

1

EA

Item

No

품명 및 규격

수량

단위

3

국문명 : 인화성캐비닛 정화모듈

영문명 : Purification module for Flammable Safety Cabinet

가. 특징

1. 인화성 캐비닛 우측 상부 공기 흡입구를 통해 나오는 유해가스를 외부 관로를 통해 상부에 있는 유해가스 정화모듈함에서 유해가스를 제거하고 캐비닛 좌측 하부로 연결하는 자체순환형이여야 한다.

2. 상부 정화모듈함에 KASSIA모듈(반영구적 유해가스제거장치) 및 필터를 장착하여 유해가스를 제거하는 정화 모듈장치여야 한다.

3. KASSIA모듈 + 케미칼 필터 + HEPA필터(3중 정화시스템)가 장착되어 인화성캐비닛에서 발생된 유해가스 및 악취를 제거해야 한다.

4. 기 설치된 인화성 캐비넷 제품(Justrite사 894520)에 호환되어야 함

5. 기 설치된 인화성 캐비넷 제품에 설치 작업 포함

나. 구성

구성	세부 구성	수량	비고
본체	ea	1
배관	ea	2

다. 규격

1. 정화모듈크기 : W×D×H(630 × 438 × 250) (mm)

(모델에 따라서 변경가능)

2. 관로형 pipe : A 50, 재질 : C PVC, 고내열성, 내식성, 내화학성

3. 정화모듈함 : 냉연강판 1.2mm

산알칼리 성분에 내화학성을 갖는 도료로 분체 도장

4. 모든제품 내 장착가능 구조

5. 순환팬

- 시로코팬

- 60W

- 팬 및 제어판 방폭주고 설계로 부식 및 화재방지구조

6. 유해가스제거효율(공인기관 시험성적) : 95% 이상

라. 기타 조건

1. 보증기간 : 1년 보장 및 하자보증보험증권 제출

2. 엔지니어가 직접 설치 및 장비 운용 교육 진행

마. 참고장비

- 제조사 : 지오필테크

- 모델 : ZEO-ICM20C

5

EA

Item

No

품명 및 규격

수량

단위

비고

4

국문명 : 인화물질 안전 캐비닛

영문명 : Flammable safety cabinet

(정화모듈 포함)

가. 특징

1. 인화성 화학물질을 안전하게 보관하여 화재의 위험을 최소화하는

안전 캐비닛이어야 한다.

2. 3중 공기층을 활용하여 화재 발생시 내부 온도 한계 163℃를

10분 동안 견딜 수 있도록 설계되어야 한다.

(FM기준 시험성적서 제출)

3. 1.2mm의 냉연강판을 이용하여 3중 구조의 공기층(90mm)과

주름 판금 구조를 구비한 외벽을 갖추고 있어야 한다.

4. 3점식 열쇠잠금장치를 사용하여 도어 견고성 향상 및 도난방지

5. 화재시 온도가 72℃에서 자동으로 차단되는 화재차단 흡/배기구를

장착하여야 한다.

6. 열변형 방지 구조 선반을 적용하여 화재시 선반 뒤틀림으로 인한

보관물질 전도 방지 및 높낮이 조절이 가능하여야 한다.

7. 내부 하단에 유출액 저장고를 장착하여 보관물 유출 시 안전한 처리

및 외부유출 방지가 가능하여야 한다.

8. 도어 클로저를 적용하여 90도, 135도에서 도어를 고정시킬수 있고,

화재시 온도 72℃에서 자동으로 닫히는 Self-Closing Door를 장착하고

있어야 한다.

9. 도어 내부에 화재시 온도가 103℃에서 추가 작동하는 자동잠금장치가

상하에 있어 열변형에도 도어가 열리지 않아야 한다.

10. 부피 팽창 가스켓을 적용하여 화재시 15배 열팽창 가스켓이 도어 틈새를

밀폐하여 보관 물질을 안전하게 보호하여야 한다.

11. 도난 및 안전에 대비하여 견고한 U-Lock 잠금 장치 및 열쇠를 이용하는

별도의 잠금장치가 설치되어 2중 잠금 처리가 가능하여야 한다.

12. 선반과 유출액 저장통에 정전기 방지 접지를 적용하여야 한다.

13. 편리한 이동을 위한 지게발 공간과 높이 조절 캐스터 장착 및 탈착이

가능한 구조여야 한다.

나. 구성

	구성	세부 구성	수량	비고
인화물질안전 캐비닛	본체	ea	1
	선반	ea	2
인화물캐비닛 정화모듈	본체	ea	1
	배관	ea	2

다. 규격

1. 크기 : W×D×H

- 외부크기 : 645 × 605 × 1,760(mm)(±5%)

- 내부크기 : 458 × 503 × 1,423(mm)(±5%)

- 내부용량 : 328L(20L×6EA)

- 적재하중 : 80kg

2. 선반 : 2단(높이조절 가능)

- 시약보관함 내에 선반이 장착되어 시약보관의 편리성 도모

- 높이 조절은 별도의 공구가 필요 없음

3. 캐비닛 재질

- 외부재질 : 냉연강판 / 1.2mm(도료 분체도장)

- 내부재질 : 냉연강판 / 1.2mm(도료 분체도장)

4. 무게 : 118kg

5. 전면도어 : 1 Door(self-Closing Door)

6. 정화모듈 포함

- KASSIA모듈(반영구적 유해가스제거장치) 및 필터가 장착된

자체순환형 장치에 의해 인화성캐비닛 안에서 발생된 악취

및 유해가스 제거

라. 비고

1) 보증기간 : 1년 보장

2) 엔지니어가 직접 설치 및 장비 운용 교육 진행

마. 참고장비

1) 제조사 : 지오필테크

2) 모델명 : ZEO-DF170NAC

2

set